| LOTTO unico | Importo a base di gara non superabile per l’intero lotto, Iva esclusa: EURO 70.000,00 |  |
| --- | --- | --- |
| Attrezzatura: - 12 LETTI ELETTRICI PER DEGENZA – TRE SNODI REGOLABILI (corredati di comodini e armadi) |  |  |
| LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA: (U.O. GERIATRIA OSPEDALE DI VENOSA, PIANO 3°) LA CONSEGNA ED IL COLLAUDO CON ESITO POSITIVO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI NEI TERMINI INDICATI DAGLI ATTI DI GARA, PERVIO ACCORDO CIRCA LA DATA ESATTA COL DIRIGENTE DELL’U.O. DI DESTINAZIONE. |  |  |
| CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: al prezzo più basso, previa verifica di idoneità del prodotto rispetto alle caratteristiche tecniche di seguito indicate. …………………………………………. offerta economicamente più conveniente QUALITA’ - PREZZO: (PREZZO: Massimo punti 60 all’offerta avente importo economico più basso, ed alle altre secondo proporzione; QUALITA: Massimo punti 40 alla qualita’, in riferimento al complesso delle caratteristiche tecnico-funzionali o comunque migliorative dell’apparecchiatura offerta secondo quanto di seguito Indicato…………………… |  |  |
| E’ richiesta allegazione di copia di contratto Full Risk: SI NO E’ richiesta allegazione di documentazione circa assistenza tecnica su chiamata: SI NO |  | GARANZIA: NON INFERIORE A MESI 24 |

DESCRIZIONE REQUISITI MINIMI

## Letti a movimentazione elettrica con 3 snodi e 4 sezioni Piano, testiera, pediera, sponde laterali con rivestimento in materiale ignifugo, atossico, facilmente lavabile e disinfettabile; singole sezioni asportabili e completamente prive di spigoli

Sponde laterali integrali a scomparsa

Piano radiotrasparente con accesso dai lati e dalla testa letto, per indagini a testa, torace, colonna

Struttura resistente alle abrasioni, ai principali agenti detergenti e disinfettanti, senza angoli vivi, con paracolpi ad ogni angolo e sulle sponde

Movimentazioni ELETTRICHE e regolazioni: sezione testa e schiena, sezione bacino e femorale, sezione gambale, trendelemburg e antitrendelemburg, altezza variabile, motore elettrico dotato di bloccaggio istantaneo antischiacciamento.

Movimentazioni MANUALI e regolazioni: sezione testa e schiena, sezione bacino e femorale, sezione gambale, trendelemburg e antitrendelemburg, altezza variabile, posizione paziente seduto o poltrona Sistema manuale e bilaterale di abbassamento rapido della testiera, della piattaforma in posizione piatta ad altezza minima in caso di emergenza (manualmente e comunque anche in caso di assenza di alimentazione) per effettuare la rianimazione cardiaca polmonare

Ruote antistatiche ad alto scorrimento piroettanti con sistema di frenatura e bloccaggio centralizzato, pulsantiera comandi di facile uso

Alloggiamenti per: asta solleva malato, asta portaflebo, portabombola ossigeno, portasacca urina, portapappagallo, portapadella

Dimensioni (indicative) di ingombro, inclusive di ruote, paracolpi ed ulteriori accessori connessi al letto: lunghezza max 210 cm circa, larghezza max 110 cm, lunghezza indicativa del piano cm 190 circa. La larghezza, in particolare, è tassativamente vincolata alle misure della porta di ingesso dell’ascensore, e sarà ulteriormente verificata in fase di collaudo, mediante prova di ingresso del letto in ascensore. (Potrà attribuirsi premialità, nell’attribuzione del punteggio, a misure che consentano minore ingombro complessivo e agevole movimentazione in ascensore, come di seguito indicato).

Carico massimo di lavoro o capacità di sollevamento non inferiore a 150 kg

Alimentazione elettrica monofase (230 V – 230 V) tipologia spina del cavo di alimentazione elettrica: idonea per presa standard italiana ripasso 10/16° cavo equipotenziale

Asta solleva malato completa di cinghia e maniglia regolabile (o sistema equivalente), asta portaflebo telescopica con ganci e materiali di primo utilizzo, archetti, ausili antidecubito di uso corrente

Materasso antidecubito di tipo ventilato, morbido ed adeguato al letto, diviso a tre sezioni o comunque conformato per impiego su letti articolati del tipo in oggetto. Non sono consentite soluzioni che prevedano materassini sovrapposti a letto (o soluzioni affini), anche se classificati come antidecubito, ma sono ammessi solo “materassi” con espressa e specifica funzione antidecubito.

Comodino bifronte con portabottiglie laterale, predisposto per tavolo servitore, compreso il tavolo servitore, colore e struttura abbinabili al letto e all’armadio.

Armadio ad un posto – unico vano – ripiano inferiore, ripiano superiore, asta appendiabiti inclusa, colore e struttura abbinabili al letto e al comodino.

QUALITA’: Punti 40, che saranno attribuiti dalla componente tecnica della Commissione di gara in base ai seguenti aspetti e punteggi:

Nota: i letti e i relativi materassi sono da adibire alla degenza di pazienti ricoverati presso l’U.O. Geriatria, e pertanto la valutazione attribuirà prevalente premialità a funzionalità e caratteristiche adeguate alla tipologia di tali pazienti geriatrici, assimilabili a quelli trattati in regime di lungodegenza e con patologie peculiari (decubito, ecc.). Non saranno, pertanto, ritenute “tout court” migliorative caratteristiche, pur di per sé rilevanti ed aventi connotazioni tecnologiche e funzionali avanzate, che siano però specificamente studiate per letti da rianimazione o altro uso specifico, comunque diverso da quello sopra esposto. caratteristiche soggette a valutazione e punteggi: - caratteristiche estetico- funzionali del complesso letto – armadio – comodino/tavolinetto; - lunghezza e conformazione del letto che consentano minore ingombro della stanza di degenza e agevole movimentazione del letto in ascensore, e comunque soluzioni complessive di minore ingombro / salvaspazio del complesso letto – armadio – comodino / tavolinetto; - comandi elettrici sia sul letto che su pulsantiera per gestire i movimenti a distanza e facilità d’uso ed intuitività del sistema; - valori minimi e massimi raggiungibili nelle variazioni elettriche in altezza del piano letto; - batteria integrata per permettere movimenti anche durante il trasporto; - eventuali ulteriori caratteristiche ed accorgimenti per la maggior sicurezza del paziente; PUNTI 10

- carico di lavoro sicuro del letto superiore a 150 kg; - eventuale possibilità di allungamento del letto tramite prolungamento del piano incorporato alla struttura, senza prolunghe esterne; - accorgimenti igienici o comunque atti a facilitare lavabilità e disinfezione PUNTI 10

- caratteristiche di qualità del materasso antidecubito (saranno valutate positivamente caratteristiche di regolabilità, eventuali accorgimenti tecnici atti ad impedire lo scivolamento del paziente, eventuali accorgimenti tecnici atti a facilitare interventi di rianimazione urgente, eventuali accorgimenti atti a facilitare le operazioni di lavaggio e disinfezione, ulteriori caratteristiche migliorative.) PUNTI 10

- eventuali ulteriori funzioni, accessori, componenti, peculiarità migliorative che amplifichino la funzionalità dell’attrezzatura offerta; PUNTI 10

TOTALE PUNTEGGI: punti 40